(pieczęć adresowa Wykonawcy)	załącznik nr 1

Miejscowość i data..............................

OFERTA
„ Dzierżawę analizatora do jonów (sodu, potasu i wapnia zjonizowanego) wraz z dostawą odczynników i niezbędnych materiałów eksploatacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4”
Ja/My, niżej podpisani...............................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
 ...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................:

OPIS ANALIZATORA - WYMAGANIA PODSTAWOWE

 WYMAGANIA TECHNICZNE DT. APARATU DO OZNACZANIA JONÓW SODU , POTASU I WAPNIA ZJONIZOWANEGO - ZAPYTANIE OFERTOWE.

L.P	Parametry wymagane	TAK	NIE
1	ANALIZATOR
2	Data produkcji aparatu nie wcześniej niż 2017 rok
3	Automatyczny analizator elektrolitów: Na+,K+ Ca++ z możliwością instalacji elektrody Cl- lub Li+ ( w ośmiu konfiguracjach) bez konieczności zmian kalibratorów.
4	Aparat pracujący w systemie otwartym (niekodowane elektronicznie odczynniki)
5	Elektrody jonoselektywne bezobsługowe z minimalnymi zakresami pomiarowymi we krwi, surowicy, osoczu, kontroli jakości (mmol/l) odpowiednio: / Na+: 40 – 205 ; K+: 1,5 – 15 ; / Cl-: 50 – 200 ; Ca++ : 0,2-5.0 ; Li +: 0,1-6,0 / z dokładnością odpowiednio (mmol/l): / Na- 0,1 ; K - 0,01 ; Cl -0,1 ; Ca – 0,001 ; / Li -0,001 / w moczu: / Na: 1 – 300 mmol/l; K: 4,5 – 120 mmol/l; / Cl: 1 – 300 mmol/l,
6	Analizator musi posiadać możliwość wykonania badania we krwi pełnej, osoczu, surowicy, moczu.
7	Możliwość podawania próbki z probówek, kapilar, strzykawek bez adapterów
8	Kalibracja w pełni automatyczna, 2-punktowa, co min. 4 godz. / i 1-punktowa po każdym badaniu.
8	Analizator i elektrody pomiarowe pochodzące od jednego producenta.
9	Aparat z funkcją Stand by
10	Wbudowana drukarka z możliwością wyłączenia wydruku, oflagowanie wydruków poza normą.
11	Możliwość podłączenia aparatu do sieci informatycznej oraz możliwość korzystania z czytnika kodów kreskowych.
12	Objętość próbki nie większa niż 95 ul, czas pomiaru maksimum 50 sekund
13	Oprogramowanie i instrukcje w języku polskim, komunikacja w dialogu.
	ODCZYNNIKI I CZĘŚCI ZUŻYWALNE
14	Termin ważności przysyłanych odczynników nie powinien być krótszy niż połowa całego terminu ważności. Gwarancja na elektrody: sodowa – minimum 6 miesięcy, potasowa – minimum 6 miesięcy, wapniowa – minimum 3 miesiące, referencyjna – minimum 12 miesięcy.
15	Wykonawca w ramach umowy dostarczy towar do Zlecającego / w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia faksem lub e-mailem.
16	Deklaracja zgodności CE na wszystkie odczynniki i elektrody.

17	Wdrukowane karty charakterystyki substancji niebezpiecznych zawartych w proponowanych odczynnikach lub oświadczenie,że proponowane produkty nie zawierają substancji niebezpiecznych.
	SERWIS
18	Bezpośredni kontakt telefoniczny z inżynierem serwisowym.
19	Dostępność serwisu 24/dobę przez 365 dni w roku
20	Możliwość wstawienia analizatora zastępczego o tym samym przeznaczeniu w przypadku naprawy trwającej powyżej 3 dni.
21	Instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty.
22	Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika max. do 8 godzin.
23	Gwarancja przez cały czas trwania umowy.
24	Wymagane przeglądy techniczne analizatora w trakcie trwania umowy.

 1.Dzierżawa analizatora do szybkiego  oznaczenia jonów sodu , potasu oraz wapnia zjonizowanego w surowicy krwi i w moczu przez okres koło dwóch lat , przy założeniu wykonywania około 900 kompletów oznaczeń miesięcznie.
2. Dostawę niezbędnych odczynników i części zużywalnych do obsługi analizatora ,łącznie z wymiennymi elektrodami bezobsługowymi.

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę: …………………………………….. zł netto, podatek VAT wynosi ........% tj.
co daje cenę brutto .............................................................................zł /słownie ........................................................................................................................................... zł/
2.Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.
3.Zawarty w Zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
1. Oferujemy wydzierżawienie analizatora dla laboratorium w SPZ ZOZ w Pruszkowie przy ul. Armii Krajowej 2/4” do dnia …................... września 2018 roku.
2. Zadeklarowany termin płatności to płatność może być dokonana w całości w terminie 60 dni.
6. Zaoferowany przedmiot zamówienia posiada …… miesięczną gwarancję.
Oferta została złożona na ..................... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych
od nr ....................... do nr ....................
Załącznikami stanowiącymi integralną część oferty są:**
1.........................................................................
2.........................................................................
3........................................................................
4........................................................................
5........................................................................

Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa a załączone do oferty zaznaczono czerwoną obwódką i nie mogą być ujawnione osobom trzecim.

.........................................	.............................................................
miejscowość i data	/pieczątka i podpis Wykonawcy
 lub upoważnionego przedstawiciela/

Uwaga:
* Niepotrzebna skreślić
** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub ich kopie, to muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem.