Załącznik nr 2 do Zapytania

Lp	Cechy, parametry graniczne aparatu .	Opis wykonawcy
1	Automatyczny analizator hematologiczny z minimum trój- parametrowym rozdziałem leukocytów (3-Diff) oraz możliwościa oznaczenia stężenia białka CRP w próbce krwi pełnej oraz/lub surowicy bądż osoczu
2	Parametry mierzone : liczba krwinek białych i wzór odsetkowy, liczba krwinek czerwonych i płytek, pomiar hemoglobiny i hematokrytu, białko CRP.
3	Parametry wyliczane :RDW, MCV, MCH, MCHC, MPV, PCT, PDW.
4	Funkcja automatycznego czyszczenia igły aspiracyjnej po każdej próbce.
5	Mała ilość pobieranej krwi ( do 20 µl )
6	Czas analizy jednej próbki ( z oznaczeniem CRP ) nie dłuższy niż 5 minut.
7	Aparat wyposażony w czujniki sygnalizujące komunikaty błędów.
8	Analizator wyposażony w zewnętrzny skaner kodów kreskowych.
9	Możliwość wykonania tylko analizy CBC.
10	Możliwość podłączenia aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego (współpraca z siecią komputerową dwukierunkowa). Wykonawca pokryje koszty podłączenia analizatora do sieci informatycznej PROMETEUSZ.
11	Automatyczne przejście w stan uśpienia ( STANDBY ) podczas dłuższej przerwy w wykonywaniu oznaczeń.
12	Znaczniki ( flagi ) przy wartościach patologicznych lub wykazujących fluktuację wartości analizy .
13	Analizator nie starszy niż wyprodukowany w 2018.
14	Aparat z oddzielnym trybem wykonywania kontroli jakości wszystkich mierzonych paramerów, posiadający możliwość przesyłania wyników kontroli do laboratoryjnego systemu informatycznego.
15	Aparat wyposażony w UPS podtrzymujący pracę aparatu minimum 30 minut.
16	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim, w formie papierowej.
17	Wydrukowane karty charakterystyki używanych odczynników.
18	Zapewnienie autoryzowanego serwisu (bez podwykonawców)w trakcie trwania umowy przetargowej (koszt w ramach umowy). Przyjazd serwisu maksymalnie do 6 godzin od zgłoszenia awarii. / Koszty naprawy oraz wymiany części zamiennych dzierżawionego analizatora poniesie Wykonawca.
19	Bezpłatny dostęp do telefonicznych konsultacji oraz serwisu / (również w dni świąteczne).
20	Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego po zainstalowaniu aparatu ( udokumentowane certyfikatami ).
21	Znak CE dla analizatora oraz wszystkich odczynników.

    Tabela z ilością badań :
	Ilość oznaczeń w ciągu 2 lat
CBC	1200
CBC + CRP	4000
Kontrole ( łącznie na 3 poziomach )	600

…………………………….
Podpis wykonawcy