Załącznik nr 3 do Zapytania

Wymagania graniczne do zapytania na dostawę materiałów laboratoryjnych, odczynników i kompatybilnego sprzętu do wykonywania badań z zakresu serologii transfuzjologicznej.

Przedmiotem zamówienia są krwinki wzorcowe do oznaczenia grup ABO, krwinki do screeningu przeciwciał, odczynniki monoklonalne do oznaczenia grup krwi i czynnika Rh oraz mikrokolumny do screeningu przeciwciał oraz grup krwi i BTA u noworodków, wraz z odczynnikami pomocniczymi i sprzętem do wykonania podanej ilości badań.

L.p	Parametry graniczne oferowanych odczynników i sprzętu.	TAK
1	Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych
2	Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych z panelem / krwinkowym zawierającym antygen Cw, gotowe do użycia.
3	Krwinki wzorcowe do oznaczenia grup w układzie ABO, gotowe do użycia.
4	Termin ważności krwinek czerwonych minimum 5 tygodni.
5	Harmonogram dostawy krwinek. Dostawa transportem monitorowanym pod względem temperatury wysyłki 2-8 stopni C, / zgodnie z wcześniej ustalonym , rocznym harmonogramem, zabezpieczającym ciągłość pracy.
6	Metodyka oznaczeń eliminująca płukanie krwinek czerwonych.
7	Mikrokarty składające się z kolumn wypełnione żelowym podłożem separującym.
8	Mikrokarty do PTA wypełnione surowicą antyglobulinowa poliwalentną.
9	Mikrokarty do BTA wypełnione odpowiednią surowicą monowalentną
10	Termin ważności mikrokart grupowych minimum 9 miesięcy oraz PTA/BTA - minimum 12 miesięcy.
11	Mikrokarty umożliwiające oznaczenie grupy krwi i BTA u noworodków.
12	Temperatura pokojowa przechowywania mikrokart.
13	Dzierżawa sprzętu kompatybilnego do zaproponowanej metody : automatycznej pipety wraz z końcówkami jednorazowymi tego samego producenta , dozownika z buforem i wirówki do kart oraz inkubatora.
14	Oferta dzierżawy sprzętu zawiera serwis i roczne, obowiązkowe przeglądy techniczne.
15	Bufor o niskiej sile jonowej LISS potrzebny do wykonania podanej ilości badań.
16	Dwa klony surowic monoklonalnych anty-A, do oznaczenia antygenu A z układu ABO / (ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml)
17	Dwa klony surowic monoklonalnych anty-B, do oznaczenia antygenu B z układu ABO / (ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml)
18	Odczynnik monoklonalny anty-D do oznaczenia antygenu anty D z układu Rh. ( I seria ) / (ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml)
19	Odczynnik monoklonalny anty-D do oznaczenia antygenu anty D z układu Rh, nie wykrywający odmiany DVI ( II seria ) / (ampułki o pojemności nie większej niż 10 ml)
20	Lektyna do dolochotestu / (ampułki o pojemności nie większej niż 2 ml)
21	Standard anty- D / ampułki o pojemności nie większej niż 2 ml)
22	Buforowany roztwór soli fizjologicznej PBS / (opakowanie o pojemności 5 l )
23	Każde jednostkowe opakowanie odczynnika opisane: nazwa, seria , termin ważności.
24	W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca nazwę I i II klonu.
25	Wszystkie odczynniki w postaci gotowej do użycia.
26	Termin ważności odczynników, od momentu dostawy minimum 9 miesięcy.
27	Zewnatrzlabortoryjna kontrola jakości, potwierdzona certyfikatem 4 razy w ciągu roku.
28	Wszystkie odczynniki i sprzęt posiadają znak CE
29	Instrukcje obsługi sprzętu i procedury wykonywania badań w języku polskim.

Przewidywane ilości badań na okres 24 miesięcy.
Grupy krwi - 7000.
Grupy krwi noworodków z BTA - 450.
Próby zgodności przed przetoczeniem :
Biorcy - 1200
Donacje - 3000
Dodatkowo odczynniki niezbędne do obowiązkowej kontroli.

…………………………….
Podpis wykonawcy